| 设备名称 | 数量 | 功能及技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 全自动间断化学分析仪 | 1 | 1、主要功能：用于饮用水、地表水、污水、废水中的氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、硫化物、硫酸盐、硅酸盐、碱度、氯化物、六价铬等自动分析检测 2、主要技术指标： 第二代间断化学分析技术 第二代直读式技术，无流通池，比色皿中直接进行比色，避免交叉污染； 比色皿中反应，比色皿中比色，比色皿可重复使用； 真实样品做空白； 检测多个参数只需软件设定，自动转换方法，无需更换模块； 分析速度≥100样/小时； 废液传感系统：原厂匹配特殊设计的废液传感系统，高密封性，废液满后自动报警； ▲高精度微量移液器 实现自动配制标准曲线，对超标样品自动稀释后再分析； 稀释器最大稀释倍数为100倍，稀释脉冲精确至0.193μl； 进样针两次清洗，减少交叉污染。 ▲样品盘和试剂盘 转盘式样品盘和试剂盘，方便样品和试剂加入； 试剂位：48个试剂位+1个稀释位； 质控位：3个独立质控位； 标准位：18个独立标准位，与质控位分开； 样品量：1.0 -320 μl； 试剂量：1.0 -450μl； 样品位数量：≥50个； 比色皿盘 可容纳≥80个比色皿 恒温精确至+/- 0.1ºC 恒温反应温度：37℃ 高智能清洗站 每次使用前比色皿自动清洗、干燥，光学测试通过后再次使用，保证光学纯度； 自动绕开测试失败的比色皿； 8步骤自动清洗，避免样品之间交叉污染和记忆效应； 可连续无人操作，无需操作人员干预。 ▲检测器 24位高精度双光束检测器 线性范围：0-3.0 OD 滤光轮：9个测量滤光片，1个参比滤光片 波长范围：340-880 nm 光源：6V/10W，卤素灯 ▲分析软件 原厂配套工作站软件，分析控制软件应支持中文Windows® NT/2000/XP操作系统；并可跟LIMS连接； 中/英文操作软件，必须提供中文软件操作界面，软件终身免费升级 软件自动控制仪器分析，无须人工干预； 能监控每一分析运行过程，可设置多个方法待运行； ▲3、各参数具体检测要求： 3.1 分析项目：氨氮 分析原理：水杨酸钠法 量程范围：0.01-10 mg/L（以N计） 方法检测限：≤0.01mg/L（以N计） 3.2 分析项目：硝酸盐 分析原理：硫酸肼还原法 量程范围：0-10 mg/L（以NO3-N计） 方法检测限：0.01 mg/L（以NO3-N计） 3.3 分析项目：亚硝酸盐 分析原理：磺胺-N-(1-萘基)乙二胺二盐酸盐比色法 量程范围：0-2 mg/L（以NO2-N计） 方法检测限：0.002 mg/L（以NO2-N计） 3.4 分析项目：磷酸盐 分析原理：钼酸铵法 量程范围：0-5 mg/L 方法检测限：≤0.01mg/L（以P计） 3.5 分析项目：硫酸盐 分析原理：氯化钡法 量程范围：0-80 mg/L（以SO42-计） 方法检测限：≤ 0.5mg/L（以SO42-计） 3.6 分析项目：硫化物 分析原理：N,N-二乙基对苯二胺法 量程范围：0-2mg/L 方法检测限：≤0.02 mg/L（以S计） 3.7 分析项目：碱度 分析原理：甲基橙法 量程范围：0-200 mg/L 方法检测限：≤0.5mg/L（以CaCO3计） 3.8 分析项目：氯化物 分析原理：硫氰酸汞法 量程范围：0-50mg/L 方法检测限：≤0.5mg/L（以Cl计） 3.9 分析项目：硅酸盐 分析原理：钼酸铵法 量程范围：0-1mg/L（以Si计） 方法检测限：≤0.01mg/L（以Si计） 3.10 分析项目：六价铬 分析原理：二苯碳酰二肼法 量程范围：0-0.3 mg/L 方法检测限：≤0.004 mg/L（以铬计） 4、主要配置: 主机 1台 高精度微量移液器 1套 样品盘和试剂盘 1套 比色皿盘 1套 高智能清洗站 1套 检测器（包含于主机内） 1套 稀释器 1套 分析软件 1套 联想台式电脑（扬天A8000T I5-2400/4G/1T/1G独显）；2台 可自动正反面打印机 1台 |
| 备品备件及耗材 | 名称 型号规格 数量 单位 产地 清洗液桶 20L 1 个 德国 清洗液桶 5L 1 个 德国 废液桶 25L 1 个 德国 进样针 专用 1 根 德国 灯源 20w 1 个 德国 比色皿 500ul 85 个 德国 样品管 1ml 250 个 德国 样品管 3ml 1000 个 德国 样品管适配器 10ml 50 个 德国 试剂瓶 50ml 50 个 德国 试剂瓶 20ml 30 个 德国 20ml试剂瓶适配器 专用 25 个 德国 试剂瓶盖子 专用 80 个 德国 系统清洗液 6*50ml 1 盒 德国 清洗液 2*4L 2 瓶 德国 进样针清洗液 6*20ml 1 盒 德国 比色皿清洗液 6*50ml 1 盒 德国 数据线 主机-电脑 1 根 德国 漏斗 专用 1 个 德国 专用工具 比色皿专用 1 套 德国 |
| 质保期 | 1年 |
| 售后服务及培训要求 | 1、维修响应时间 卖方对用户的服务要求应在24小时内响应；需要在现场进行维修的，应在3个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿用户的相应损失。 2、人员培训 厂家免费培训名额2名 3、软件终身免费升级 4、每个化学分析方法需配套有专门的方法手册，详细说明该方法的分析原理、检测范围、操作程序及所需化学试剂明确要求和标准溶液的配制方法等； |
| 交货时间及地点 | 3个月，温州大学生命与环境科学学院 |