技术指标确认书

标段一 ：

| 设备名称 | 数量 | 功能及技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 电化学工作站 | 1 | 仪器技术要求： 电化学工作站部分： 1、槽压：≥20V且≤ 36V（人体安全电压） 2、最大电流：±400mA 3、输入阻抗：≥1 T Ohm 4、输入偏置电流@ 25 °C：≤1pA 5、输出及测量电压精度：±0.2% 6、电流精度：± 0.2% of current range 7、测量电流分辨率：全范围内，0.0003% * 量程档 8、可完成EIS测试；可对外部设备做正弦调制，完成IPCE、IMPS等光电化学测试 9、频率范围：10µHz-32MHz 10、扰动电压为10mV频率为10Hz，阻抗模值为1*10^5时，阻抗测试精度不差于0.3%，0.3° 11、可同时控制同一电解池中的两个工作电极的电位，两个通道的电位范围均为+/-10V 12、配套软件可完成B2传输线模型的阻抗拟合程序。 13、包含双恒电位输出模块，易于装备上用于RRDE旋转盘环实验。 14、投标产品需整机原装进口，至少一年质保期，提供优质的技术服务支持。品牌厂商在中国内地有分公司优先考虑。 15、配置清单 电化学工作站主机 32MHz输出频率阻抗模块 双恒电位输出模块 蓝电C2001电池测试系统 控制电脑i3/4G/500G配置以上 |
| 备品备件及耗材 | 电脑两台，蓝电C2001电池测试系统一台 |
| 质保期 | 一年 |
| 售后服务及培训要求 | 负责安装调试，人员培训。 |
| 交货时间及地点 | 2个月内交货，温州大学学院路校区 |

标段二：

| 设备名称 | 数量 | 功能及技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 光谱传感器（紫外可见光光度计） | 1 | 变送器要求 1、★中文操作菜单，彩色图形显示和触摸屏操作，显示浓度数值，历史数据，光谱图及所有发生的事件 2、通过USB口进行数据下载（测量数据和日志） 3、★多种远程访问和数据传输：WIFI、以太网和3G无线网络，可直接用手机和电脑访问和操作 4、可连接和显示不少于8个传感器参数，通过继电器输出，4-20mA、SDI12、RS485、Modbus RTU输入集成第三方传感器 5、4GB数据存储 3、★自动测量参数设置和控制，以及传感器清洗设置 4、电源：220VAC或12VDC 5、防护级别：IP65 6、输出信号：两路（可扩展到8路）0/4-20mA DC 7、工作环境：-20～60℃，0～90％相对湿度、无冷凝 二、传感器要求 1、即插即测 ★测量NO3- N、COD/BOD、TOC/DOC、UV254、NO2-N、BTX、指纹图和光谱报警、温度和压力 原理：采用紫外-可见光（200-720nm）阵列感光器和差分光谱分析，检测水中特征光波的吸收及强弱来确定水中的NO3- N、COD/BOD、TOC/DOC、UV254、NO2-N、BTX、指纹图和光谱报警、温度和压力等参数浓度。 2、探头参数要求： ★全波段256波长（从200nm到750nm波段）连续紫外、可见光谱吸收法；浊度、色度、水介质自动补偿，可见光全波段吸收谱补偿 ★氙光源，双光束测试技术，消除交叉干扰 ★直接测量，不需试剂，不需备品备件 3、参数指标 光程口径：2mm或5mm（可根据水质浊度状况选择） 量程： COD ：0- 1200 mg/L BOD ：0-500 mg/L SS ： 0-2000 mg/L 重复性：±5%以内（20 mg/L） ★准确度：COD-KHP：+/-3% +10/OPL[mg/l]* (* OPL ... 光程,单位为 mm) BOD：+/-3% SS：+/-3% 最低检出限：≤0.1mg/L ★测量周期：≤30秒 电缆长度, 7.5 m 重量(最小值) , 2.1 kg 3、其他指标 ★通过终端控制器和软件进行操作 ★探头气泵自动清洗，免维护（配合相关电磁阀及空气压缩机）； ★防护等级：IP68 ★表示不能偏离。 注：如果买方对卖方设备的某些主要技术指标有疑义，卖方需无条件提供第三方检测报告。 |
| 质保期 | 3年 |
| 售后服务及培训要求 | 在质量保证期内设备运行发生故障时，卖方在接到买方故障通知后48小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报用户备案。质量保证期内卖方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：中标后6个月以内；交货地点：温州大学 |